| Tabla 1. Requisitos para termómetros de vástago sólido de uso general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | División de | Líneas | Espesor | Numerado | Numerado | Longitud | Longitud | Inmersión | Inmersión parcial |  | Designación |
| Nominal | la escala | mayores | de las | fraccionado | completo | global | de la | total |  |  | (la inmersión se |
|  |  | a cada | líneas | en cada | en cada |  | escala | Error | Error | Temperatura | agrega como |
|  |  |  |  |  |  |  | (alcance | máximo | máximo | promedio de | sea apropiado por |
|  |  |  |  |  |  |  | nominal) |  |  | la columna | ejemplo "/75") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | líquida |  |
|  |  |  | Máx. |  |  |  | Mín. |  |  | emergente (ts) |  |
| °C | °C | °C | mm | °C | °C | mm ± 10 | mm | °C | °C | °C |  |
| -35 a + 30 | 0,5 | 1 | 0,25 | 5 | 10 | 305 | 180 | 1 | 1,5 | 20 | B |
| 0 a + 60 | 0,5 | 1 | 0,25 | 5 | 10 | 305 | 180 | 0,5 | 0,5 | 20 | C |
| 0 + 100 | 1 | 5 | 0,25 | - | 10 | 305 | 180 | 1 | 1,5 | 35 | D |
| 0 + 160 | 1 | 5 | 0,25 | 10 | 100 | 305 | 180 | 2 | 3 | 35 | E |
| 0 + 250 | 1 | 5 | 0,25 | 10 | 100 | 305 | 180 | 2 | 3 | 35 | F |
| 0 + 360 | 2 | 10 | 0,25 | 20 | 100 | 305 | 180 | 4 | 6 | 50 | G |
| 0 + 500 | 5 | 10 | 0,25 | 50 | 100 | 350 | 180 | 10 | 15 | 75 | H |

Nota: para otros intervalos de medición no incluidos en la presente tabla, se deben considerar las especificaciones del fabricante, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana.

| Tabla 2. Requisitos para termómetros de vástago sólido de uso general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | División | Líneas | Espesor | Numerado | Numerado | Longitud | Longitud | Inmersión | Inmersión parcial |  | Designación |
| nominal | de | mayores | de las | fraccionado | completo | global | de la | total |  |  | (la inmersión se |
|  | la escala | a cada | líneas | en cada | en cada |  | escala | Error | Error | Temperatura | agrega como sea |
|  |  |  |  |  |  |  | (alcance | máximo | máximo | promedio de | apropiado por |
|  |  |  |  |  |  |  | nominal) |  |  | la columna | ejemplo "/75") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | líquida |  |
|  |  |  | Máx. |  |  |  | Mín. |  |  | emergente (ts) |  |
| °C | °C | °C | mm | °C | °C | mm ± 10 | mm | °C | °C | °C |  |
| - 5 a +50 | 0,05 | 5 | 0,10 | 5 | 10 | 140 | 70 | 0,3 | 1 | 20 |  |
| -1 a +51 | 0,1 | 0,5 | 0,10 | 1 | 10 | 460 | 300 | 0,3 | 1 | 20 | L |
| - 1 a +101 | 0,1 | 0,5 | 0,10 | 1 | 100 | 610 | 500 | 0,3 | 1 | 35 | M |
| - 1 a +201 | 0,2 | 1 | 0,25 | 2 | 100 | 610 | 500 | 0,4°C hasta 100°C | 1°C hasta 100°C | 35 | N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 arriba de | 1,5°C arriba de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100°C | 100°C |  |  |
| -30 a +50 | 1 | 5 | 0,20 | 10 | 10 | 155 | 50 | 0,5 | 1 | 20 |  |
| -35 a +50 | 1 | 5 | 0,25 | 10 | 10 | 305 | 200 | 0,5 | 1 | 20 | P |
| -20 a +110 | 1 | 5 | 0,25 | 10 | 100 | 305 | 200 | 0,5 | 1 | 35 | R |
| -10 a +110 | 1 | 5 | 0,10 | 10 | 100 | 155 | 50 | 0,5 | 1 | 35 |  |
| -20 a +150 | 1 | 5 | 0,20 | 10 | 100 | 305 | 200 | 0,5 | 1 | 35 | S |
| -10 a +260 | 1 | 5 | 0,20 | 10 | 100 | 405 | 250 | 0,5 hasta 100°C | 1°C hasta 100°C | 35 | T |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1°C arriba de | 1,5° arriba de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100°C | 100°C |  |  |
| -10 a +400 | 2 | 10 | 0,25 | 20 | 100 | 405 | 250 | 2°C hasta 300°C | 2,5°C hasta 300°C | 50 | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4°C arriba de | 5°C arriba de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300°C | 300°C |  |  |
| -10 a +500 | 2 | 10 | 0,20 | 20 | 100 | 405 | 250 | 2°C hasta 300°C | 2,5°C hasta 300°C | 75 | W |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4°C arriba de | 5°C arriba de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300°C | 300°C |  |  |

Nota: para otros intervalos de medición no incluidos en la presente tabla, se deben considerar las especificaciones del fabricante, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana.