TABLA 1

DISPOSITIVOS DE PROTECCION RADIOLOGICA

| APLICACION | MINIMO POR SALA |
| --- | --- |
| CONVENCIONAL Y FLUOROSCOPIA | . Mandil plomado . Guantes plomados . Collarín protector de tiroides |
| HEMODINAMIA Y ARTERIOGRAFIA | . Mandil plomado . Collarín protector de tiroides Anteojos para protección de cristalino . Guantes plomados para procedimientos UNO POR CADA PERSONA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA | . Mandil plomado |
| MAMOGRAFIA Y PANORAMICA DENTAL | . No se requiere, siempre y cuando el disparo se efectúe desde una zona protegida |

*APENDICE A NORMATIVO

NIVELES ORIENTATIVOS PARA DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X

A1. Radiografía.

| Examen | Dosis de entrada en superficie por radiografía * (mGy) |  |
| --- | --- | --- |
|  | AP | 10 |
| Columna vertebral lumbar | LAT | 30 |
|  | ASL | 40 |
| Abdomen, urografía y colecistografía intravenosas | AP | 10 |
| Pelvis | AP | 10 |
| Articulación de cadera | AP | 10 |
| Tórax | PA | 0.4 |
|  | LAT | 1.5 |
| Columna vertebral torácica | AP | 7 |
|  | LAT | 20 |
| Dental | Periapical | 7 |
|  | AP | 5 |
| Cráneo | PA | 5 |
|  | LAT | 3 |

PA = Proyección posteroanterior

LAT = Proyección lateral

ASL = Proyección de la articulación sacrolumbar

AP = Proyección anteroposterior

* En aire con retrodispersión. Estos valores son aplicables a una combinación película-pantalla convencional con velocidad relativa de 200. Para combinaciones película-pantalla de alta velocidad (400-600), los valores deben dividirse por un factor de 2 a 3.

A2. Tomografía Computarizada.

| Examen | Dosis media en barridos múltiples* (mGy) |
| --- | --- |
| Cabeza | 50 |
| Columna vertebral lumbar | 35 |
| Abdomen | 25 |

* Derivada de mediciones efectuadas en el eje de rotación en maniquíes equivalentes a agua, de 15 cm de longitud y 16 cm (cabeza) y 30 cm (columna vertebral y abdomen) de diámetro.

Dosis media en barridos múltiples. Término empleado en tomografía que se abrevia como MSAD por sus siglas en inglés, se calcula con la expresión:

| MSAD = | I-1 |  | + nl 2 - nI 2 | D(z) dz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

donde n es el número total de barridos en una serie, I el incremento de distancia entre los barridos y D(Z), las dosis en la posición z, paralela al eje z (de rotación).

A3. Mamografía.

Dosis glandular media por proyección craneocaudal*

1 mGy (sin rejilla) 3 mGy (con rejilla)

* Determinada en una mama comprimida de 4.5 cm compuesta por 50% de tejido  glandular y 50% de tejido adiposo, para sistemas película-pantalla de equipos  dedicados exclusivamente a mamografía, con blanco y filtro de Mo.

Dosis glandular media.- Dg puede calcularse con la expresión:

Dg = DgN Xa

donde DgN es la dosis glandular media absorbida debida a una exposición incidente en aire de 2.58 x 10-4 CKg-1 y Xa es la exposición incidente en aire. Para tubos de rayos X con blanco de molibdeno y filtro de molibdeno con una calidad de haz de capa hemirreductora de 0.3 mm de Al, para tejido con composición 50% adiposo y 50% glandular, DgN puede deducirse de los siguientes valores:

Espesor de la mama	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0

DgN	2.2	1.95	1.75	1.55	1.4	1.25	1.15	1.05	0.95

donde el espesor de la mama se expresa en cm, DgN en mGy por 2.58 x 10-4 CKg-1 (Dg por tanto se obtendrá en mGy).

A4. Fluoroscopia.

| Modo de funcionamiento | Tasa de dosis de entrada en superficie* (mGy/min) |
| --- | --- |
| Normal | 25 |
| Alto nivel ** | 100 |

* En aire, con retrodispersión.

** Para los fluoroscopios provistos de un modo de funcionamiento optativo de “alto nivel”, tales como los que se suelen utilizar en radiología de intervención.

TABLA 2

Parámetros de operación para la medición de la radiación de fuga

| Tipo de generador | Parámetros de Operación |
| --- | --- |
| Almacenamiento de carga | 80% de la tensión (kV) máxima del tubo. Carga de 10 mC (10 mAs) por exposición o el mínimo valor seleccionable, cuando éste es mayor. |
| Operación pulsada rectificada | 80% de la tensión (kV) máxima del tubo. Máximo número de exposiciones a la tensión utilizada y la carga máxima (mAs) que permita el tubo. |
| Alta Frecuencia | 80% de la tensión (kV) máxima del tubo. La carga continua máxima (mAs) en el tubo para la tensión utilizada. |

TABLA 3

Tolerancias en las dimensiones del punto focal

| Punto Focal | Dimensiones del punto focal |  |
| --- | --- | --- |
| (Valor nominal) | Valores permisibles (mm) |  |
| mm | Ancho* | Largo* |
| 0.1 | 0.10 --- 0.15 | 0.10 --- 0.15 |
| 0.15 | 0.15 --- 0.23 | 0.15 --- 0.23 |
| 0.2 | 0.20 --- 0.30 | 0.20 --- 0.30 |
| 0.25 | 0.25 --- 0.38 | 0.25 --- 0.38 |
| 0.3 | 0.30 --- 0.45 | 0.45 --- 0.65 |
| 0.4 | 0.40 --- 0.60 | 0.60 --- 0.85 |
| 0.5 | 0.50 --- 0.75 | 0.70 --- 1.10 |
| 0.6 | 0.60 --- 0.90 | 0.90 --- 1.30 |
| 0.7 | 0.70 --- 1.10 | 1.00 --- 1.50 |
| 0.8 | 0.80 --- 1.20 | 1.10 --- 1.60 |
| 0.9 | 0.90 --- 1.30 | 1.30 --- 1.80 |
| 1.0 | 1.00 --- 1.40 | 1.40 --- 2.00 |
| 1.1 | 1.10 --- 1.50 | 1.60 --- 2.20 |
| 1.2 | 1.20 --- 1.70 | 1.70 --- 2.40 |
| 1.3 | 1.30 --- 1.80 | 1.90 --- 2.60 |
| 1.4 | 1.40 --- 1.90 | 2.00 --- 2.80 |
| 1.5 | 1.50 --- 2.00 | 2.10 --- 3.00 |
| 1.6 | 1.60 --- 2.10 | 2.30 --- 3.10 |
| 1.7 | 1.70 --- 2.20 | 2.40 --- 3.20 |
| 1.8 | 1.80 --- 2.30 | 2.60 --- 3.30 |
| 1.9 | 1.90 --- 2.40 | 2.70 --- 3.50 |
| 2.0 | 2.00 --- 2.60 | 2.90 --- 3.70 |
| 2.2 | 2.20 --- 2.90 | 3.10 --- 4.00 |
| 2.4 | 2.40 --- 3.10 | 3.40 --- 4.40 |
| 2.6 | 2.60 --- 3.40 | 3.70 --- 4.80 |
| 2.8 | 2.80 --- 3.60 | 4.00 --- 5.20 |
| 3.0 | 3.00 --- 3.90 | 4.30 --- 5.60 |

* ´Ancho´ corresponde a la dimensión perpendicular al eje ánodo-cátodo, ´Largo´ corresponde a la dimensión paralela al eje ánodo-cátodo

TABLA 4

Valores minimos de CHR para diferentes tensiones de operacion del tubo

| Tensión en el tubo de rayos X (kV) |  | Capa hemirreductora mínima (mmAl) |
| --- | --- | --- |
| Intervalo nominal de operación | Tensión medida |  |
| Menor de 51 | 30 | 0.3 |
|  | 40 | 0.4 |
|  | 50 | 0.5 |
| De 51 a 70 | 51 | 1.2 |
|  | 60 | 1.3 |
|  | 70 | 1.5 |
| Mayor de 70 | 71 | 2.1 |
|  | 80 | 2.3 |
|  | 90 | 2.5 |
|  | 100 | 2.7 |
|  | 110 | 3.0 |
|  | 120 | 3.2 |
|  | 130 | 3.5 |
|  | 140 | 3.8 |
|  | 150 | 4.1 |

_______________________________